Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Fornitura e Posa in Opera di N°1 TAC 16 (sedici) strati, N°2 Sistemi radiologici telecomandati polifunzionali con tecnologia DR e N° 1 mammografo con tecnologia DR per i Presidi Ospedalieri di Bosa e Ghilarza

CHIARIMENTI n.3 pubblicati il 05.03.2012

CHIARIMENTI  richiesti il 20.02.2012 su Lotto 2  “n.2 sistemi radiologici telecomandati” allegato 2 – caratteristiche tecniche del Lotto 2

Quesito 1

alla voce "Detettore digitale" si richiede: "Detettore digitale diretto almeno di 43 x 43 cm ".

Nel caso una ditta partecipante offrisse un detettore digitale diretto di 35x43cm con rotazione motorizzata automatica in funzione dei distretti anatomici in esame, la suddetta ditta verrebbe esclusa dalla procedura o la sua offerta verrebbe comunque ammessa e  valutata dalla commissione tecnica?

Risposta al Quesito 1

1) Si, verrebbe esclusa perchè le caratteristiche richieste sono tassative rispetto ai requisiti minimi.

CHIARIMENTI  richiesti il 27.02.2012 su Lotto 2  “n.2 sistemi radiologici telecomandati” allegato 2 – caratteristiche tecniche del Lotto 2

Quesito 2

Pag. 49/74 ALLEGATO N° 2 – Caratteristiche Tecniche lotto n° 2

Nella descrizione del detettore digitale viene richiesto “ Monitor ad altissima risoluzione da 18”

Pag. 50/74 HARDWARE

Viene richiesto Doppio Monitor da 19 “

Dove deve essere previsto il monitor da 18” se sulla consolle in sala comandi è richiesto un monitor da 19” ed il secondo monitor da 19” sarà alloggiato nella sala di diagnostica ?

Risposta al Quesito 2

Per mero errore materiale c'è una differenza di un pollice nella dimensione minima indicata.

A titolo correttivo si precisa quanto segue:

sono previsti in tutto N°2 monitor, uno in sala diagnostica ed uno in sala comandi. La dimensione minima deve essere di 18 pollici in sala diagnostica e di 19 pollici in sala comandi.